2025年春季浙江医展会采购医疗设备项目商务技术要求

一.采购货物一览表

| 标项号 | 货物名称 | 是否允许进口 | 数量 | 单位 | 预算(万元) | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凝血分析仪 | 否 | 1 | 台 | 60 | 20 |
| 2 | 超低温保存箱 | 否 | 1 | 台 | 7 | 7 |
| 3 | picco模块 | 是 | 2 | 个 | 10 | 10 |
| 4 | 心电图机 | 否 | 1 | 台 | 5 | 5 |
| 5 | 便携式睡眠呼吸监测仪 | 否 | 2 | 台 | 9 | 9 |
| 6 | 床边下肢功率车 | 否 | 2 | 台 | 10 | 10 |
| 7 | 熏蒸床 | 否 | 1 | 张 | 8 | 8 |
| 8 | 中药熏药仪 | 否 | 2 | 台 | 4 | 4 |
| 9 | 超声雾化熏洗仪 | 否 | 1 | 台 | 5 | 5 |
| 10 | 病人加温系统 | 是 | 8 | 台 | 28 | 28 |
| 11 | 排痰机 | 否 | 1 | 台 | 4 | 4 |
| 12 | 上下肢气压治疗仪 | 否 | 2 | 台 | 4.8 | 4.8 |
| 13 | 除颤仪 | 否 | 9 | 台 | 31.5 | 31.5 |
| 14 | 监护仪（呼末） | 否 | 2 | 台 | 10 | 10 |
|  | 监护仪 | 否 | 5 | 台 | 10 | 10 |
| 15 | 麻醉机（1） | 否 | 2 | 台 | 30 | 30 |
|  | 麻醉机（2） | 否 | 1 | 台 | 7 | 7 |
| 16 | 吊塔 | 否 | 2 | 台 | 16 | 16 |
| 17 | 呼吸实验测试仪（C13+C14） | 否 | 1 | 套 | 10 | 10 |
| 18 | 抢救车 | 否 | 12 | 辆 | 5.4 | 5.4 |
|  | 转运床（两片） | 否 | 8 | 张 | 12 | 12 |
|  | 转运床（四片） | 否 | 6 | 张 | 9 | 9 |
|  | 诊查床 | 否 | 10 | 张 | 4.5 | 4.5 |
|  | 诊疗床(带轮） | 否 | 3 | 张 | 0.9 | 0.9 |
|  | 诊疗床（带圆洞） | 否 | 3 | 张 | 0.36 | 0.36 |
|  | 诊疗床（含床凳） | 否 | 17 | 张 | 8.5 | 8.5 |
| 19 | 电切镜 | 是 | 1 | 套 | 15 | 15 |
| 20 | 高频电刀 | 是 | 4 | 台 | 40 | 40 |
| 21 | 连续性血液透析治疗机 | 是 | 1 | 台 | 25 | 25 |
| 22 | 血液透析机 | 是 | 1 | 台 | 15 | 15 |
| 23 | 血压测量工作站 | 否 | 4 | 套 | 18.8 | 18.8 |
| 24 | 便携式超声诊断仪(掌超） | 否 | 1 | 台 | 10 | 10 |
|  |  |  | 合计 |  | 433.76 | 393.76 |

- 技术参数

CJZ-01.全自动凝血分析仪(预算：60万元，限价：20万元，数量1台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用于对血液进行凝血和抗凝、纤溶和抗纤溶、血小板聚集等功能的分析。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 测试项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT等。 |  |
| 2.2 | 纤维蛋白原测定方法：支持PT演算纤维蛋白原、Clauss法实测纤维蛋白原两种方法。 |  |
| 2.3 | 检测方法：≥3种血栓/止血检测方法学，至少包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法。 |  |
| 2.4 | 最大速度：检测速度PT≥400 T/h（提供相关证明材料）。 |  |
| 2.5 | 支持APTT纠正试验；可实现凝固曲线分析功能。 |  |
| 2.6 | 样本位：样本位≥100个，采用自动进样器连续加载进样。 |  |
| 2.7 | 进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能。 |  |
| 2.8 | 检测波长≥3个。 |  |
| 2.9 | 试剂位：≥44个，其中试剂冷藏位≥38个。 |  |
| 三 | 单台配置要求 |  |
| 3.1 | 主机1台 |  |
| 3.2 | 电脑1台 |  |

CJZ-02.超低温保存箱(预算：7万元，限价：7万元，数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用于药品、生物制品等冷藏储存。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 内部容积：≥650升，2 英寸冻存盒的存放数量：≥500 个； |  |
| 2.2 | 工作温度范围:-50℃～-86℃，微电脑控制，工作温度设定可调节； |  |
| 2.3 | 制冷系统：双压缩机层叠制冷； |  |
| 2.4 | 具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间不低于400分钟； |  |
| 2.5 | ≥3块不锈钢隔板，隔板数量可增加，可调节高度，最大承重≥110KG； |  |
| 2.6 | 符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性； |  |
| 2.7 | 冷凝器过滤网易拆卸，可水洗，保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能； |  |
| 2.8 | 重型脚轮，方便移动和固定冰箱； |  |
| 2.9 | 用户界面：≥5.6英寸电容式触摸按键屏，面板上的图标直观显示温度、冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等状态； |  |
| 2.10 | 具有密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改； |  |
| 2.11 | 通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿等功能； |  |
| 2.12 | 控制面板具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入损坏控制器； |  |
| 2.13 | 预留外接端口，可连接外部探头或仪器； |  |
| 2.14 | 具有RS485接口等； |  |
| 2.15 | 冰箱底部装有吸音泡沫等； |  |
| 三 | 单台配置要求 |  |
| 3.1 | 冰箱 1台 |  |
| 3.2 | 冻存架 1套 |  |

CJZ-03.picco模块(预算：10万元，限价：10万元，数量：2个）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 模块式设计，与飞利浦监护仪兼容，即插即用 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 同一模块可监测PICCO，也可用热稀释法监测心排量，仅需更换传感器。 |  |
| 2.2 | 可监测有创压IBP。 |  |
| 2.3 | 可监测体温。 |  |
| 2.4 | 右心热稀释法心排量C.O监测参数：血温（Tblood）、C.O/C.I（心输出量/心输出指数）、PCWP（肺动脉楔压） |  |
| 2.5 | 经肺PiCCO法连续心排监测参数： 血温（Tblood）、C.O/C.I（心输出量/心输出指数）、CCO/CCI（连续心输出量/连续心输出指数）、SV/SI（每搏量/每搏量指数）、SVV（每搏输出量变异）、dPmax（左室收缩力指数）、CFI（心功能指数）、PPV（脉压变异率）、ITBV/ITBVI（胸内血容积）、EVLW/EVLWI（血管外肺水）、GEDV/GEDVI（总体舒张末期容积）、PVPI（肺血管阻力指数）、GEF（总体射血分数） |  |
| 2.6 | 其他血流动力学计算参数： LCW/LCWI（左心做功/左心做功指数）、LVSW/LVSWI（左室每搏功/左室每搏功指数）、SVR/SVRI（全身血管阻力/全身血管阻力指数） |  |
| 2.7 | 可与同品牌的转运模块结合，在转运过程中使用。 |  |
| 2.8 | 监测有创血压时，可同时检测脉压变异（PPV）。 |  |
| 2.9 | 具备通过动画效果、配合图形改变直观显示心输出量是否在设定阈值以内，上下阈值的设定可以与上下报警限值相同，也可以不同。 |  |
| 三 | 单个配置要求 |  |
| 3.1 | 模块 1个 |  |
| 3.2 | 配套主缆、传感器各1根 |  |

CJZ-04.心电图机(预算：5万元，限价：5万元，数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用于测量、采集、显示、记录患者心电信号，供临床诊断。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 显示方式：彩色液晶屏或触摸屏 |  |
| 2.2 | 可检测起搏器工作状态； |  |
| 2.3 | 开机出波形时间≤10秒； |  |
| 2.4 | 内置存储容量≥500份； |  |
| 2.5 | 支持同屏显示≥12导心电波形 |  |
| 2.6 | 内置打印机，可打印A4纸大小的心电报告 |  |
| 2.7 | 波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； |  |
| 2.8 | 重量≤7Kg。 |  |
| 2.9 | 支持HL7/DICOM/FTP标准协议 |  |
| 2.10 | 内置可充电锂电池 |  |
| 三 | 单台配置要求 |  |
| 3.1 | 主机 1台 |  |
| 3.2 | 心电附件 1套 |  |
| 3.2 | 电池 1块 |  |

CJZ-05.便携式睡眠呼吸监测仪(预算：9万元，限价：9万元，数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数 |  |
| 1 | 设备监测参数：气流、鼾声、胸/腹式呼吸、脉搏、血氧饱和度、体位体动等。 |  |
| 2 | 采用低功耗设计，满电量时可连续记录≥8小时。 |  |
| 3 | 具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能。 |  |
| 4 | 数据传输应具备数据线等传输形式。 |  |
| 5 | 具备定时记录功能，提前设置好当晚记录开始时间，倒计时进入记录状态。 |  |
| 6 | 全中文界面和打印报告。 |  |
| 7 | 分析软件应符合AASM2.6标准，同时集成数据共享和分级诊疗平台。 |  |
| 8 | 可生成PDF或word版本报告，报告模板可修改；可导入导出EDF数据包。 |  |
| 二 | 单台配置要求 |  |
| 1 | 主机 1台 |  |
| 2 | 附件 1套 |  |

CJZ-06.床边下肢功率车(预算：10万元，限价：10万元，数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用于对患者进行床边下肢主被动训练 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 床旁设计，用于卧床患者下肢的运动康复训练，四轮移动，便捷操作固定与开启； |  |
| 2.2 | 采用≥7英寸彩色液晶显示，触摸操作和轻触键操作； |  |
| 2.3 | 训练模式≥2种，至少包含主动、被动； |  |
| 2.4 | 阻力设定范围：≥（0-20）Nm,档间距1Nm,允许误差≤±1Nm； |  |
| 2.5 | 被动速度调节范围：≥（5-60）rmp,步距1rmp,允许误差≤±10%； |  |
| 2.6 | 训练时间：≥（1～99）min,步进可调，步距1min，允许误差≤±10%； |  |
| 2.7 | 痉挛探测：具有智能痉挛探测、缓解痉挛的功能。 |  |
| 三 | 单台配置要求 |  |
| 3.1 | 主机 1台 |  |
| 3.2 | 脚踏板 1双 |  |
| 3.3 | 护腿支架 1件 |  |
| 3.4 | 显示屏 1个 |  |
| 3.5 | 护脚套 1双 |  |

CJZ-07.熏蒸床(预算：8万元，限价：8万元，数量：1张）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用于中医药物熏蒸治疗 |  |
| 一 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 药液温度可调节范围：35℃～80℃ |  |
| 2.2 | 具有超温保护装置 |  |
| 2.3 | 具有低水位报警装置 |  |
| 2.4 | 最大熏蒸量≥150mL/h |  |
| 2.5 | 治疗结束后药液自动通过排液系统排出 |  |
| 2.6 | 具有防干烧保护 |  |
| 2.7 | 具有液晶显示屏或触摸屏 |  |
| 2.8 | 配有数据存储功能（可记录使用次数） |  |
| 三 | 单张配置要求 |  |
| 3.1 | 整机 1张 |  |

CJZ-08.中药熏药仪(预算：4万元，限价：4万元，数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 配合药物，用于人体局部熏蒸治疗 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 通道数：双通道(二个喷头),微电脑独立控制 |  |
| 2.2 | 药液从常温加热到95℃时间≤15分钟 |  |
| 2.3 | 治疗时间可调，范围≥1-60分钟 |  |
| 2.4 | 具有低液位报警功能 |  |
| 2.5 | 温度监测功能，可实时监测体表温度 |  |
| 2.6 | 按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示 |  |
| 2.7 | 当熏蒸机加热容器中气压过大时，减压阀排气减压 |  |
| 2.8 | 喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求 |  |
| 2.9 | 额定装药最大容量≥5L |  |
| 2.10 | 采用气路、液路防阻塞设计及工艺 |  |
| 三 | 单台配置要求 |  |
| 3.1 | 主机1台 |  |
| 3.2 | 水桶 1个 |  |
| 3.3 | 量杯 1个 |  |
| 3.4 | 吸水棉套2个 |  |
| 3.5 | 过滤网1个 |  |
| 3.6 | 万向节护套4个 |  |
| 3.7 | 喷杆防护罩2个 |  |

CJZ-09.超声雾化熏洗仪(预算：5万元，限价：5万元，数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用于中医药物熏蒸治疗 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 治疗时间：≥1-30分钟可调 |  |
| 2.2 | 治疗温度：≥35℃-40℃可调 |  |
| 2.3 | 熏蒸雾化率≥30mL/h |  |
| 2.4 | 雾化强度多档可调 |  |
| 2.5 | 冲洗水温度：40±5℃ |  |
| 2.6 | 具备超温保护功能 |  |
| 2.7 | 可实现超声雾化、熏蒸、坐浴功能 |  |
| 三 | 单台配置要求 |  |
| 3.1 | 整机 1台 |  |

CJZ-10.病人加温系统(预算：28万元，限价：28万元，数量：8台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | 加热方式：采用充气式加温方式 |  |
| 2 | 输出温度：≥4档温度 |  |
| 3 | 空气过滤：高效过滤器，过滤器0.2μm HEPA，滤器使用时间≥500小时，带滤器自检功能，并带有滤器使用时间记录和状态提示 |  |
| 4 | 设备预热时间：≤2分钟 |  |
| 5 | 具备快速升温功能 |  |
| 6 | 输出温度监控：内置温度传感器连续温度监控，确保输送气流的温度精确度 |  |
| 7 | 具备过热保护功能 |  |
| 8 | 指示灯：待机、滤器状态、故障报警、温度设置指示灯、高低温报警 |  |
| 二 | 单台配置要求 |  |
| 1 | 主机 1台 |  |
| 2 | 升温毯 1个 |  |

CJZ-11.排痰机(预算：4万元，限价：4万元，数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用于改善患者肺部血液循环状况、协助排出呼吸道分泌物。 |  |
| 一 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 显示方式：彩色中文高清显示 |  |
| 2.2 | 压力可设置范围：≥0.5kPa～3kPa |  |
| 2.3 | 压力可设置等级：≥10级 |  |
| 2.4 | 振动频率：≥5Hz～20Hz，调节步长1Hz |  |
| 2.5 | 定时时间范围≥1-60min |  |
| 2.6 | 工作模式≥3种 |  |
| 2.7 | 提供≥2种穿戴式治疗方式 |  |
| 三 | 单台配置要求 |  |
| 3.1 | 主机 1台 |  |
| 3.2 | 配件（背心、胸带等） 2套 |  |

CJZ-12.上下肢气压治疗仪(预算：4.8万元，限价：4.8万元，数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 通过在肢体上加压，达到治疗的效果。 |  |
| 一 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 具有间歇脉冲加压抗栓系统功能（以注册证为准） |  |
| 2.2 | 治疗模式：≥4种治疗模式 |  |
| 2.3 | 治疗压力设置范围：≥0mmHg-190mmHg可调，误差：±5mmHg； |  |
| 2.4 | 治疗时间设置范围：≥0min-60min可调 |  |
| 2.5 | 治疗部位：上肢和下肢 |  |
| 2.6 | 显示方式：彩色液晶屏或触摸屏 |  |
| 2.7 | 安全防护：具有过压保护功能 |  |
| 2.8 | 气囊：采用四腔气囊或六腔气囊 |  |
| 三 | 单台配置要求 |  |
| 3.1 | 主机 1台 |  |
| 3.2 | 上肢气囊 1对 |  |
| 3.3 | 下肢气囊 1对 |  |

CJZ-13.除颤仪(预算：31.5万元，限价：31.5万元，数量：9台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 用于对心室颤动、室性心动过速、疑似心脏骤停患者的急救。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 重量：≤6.5kg，含电池、体外板和心电导联线。 |  |
| 2 | 显示屏≥7英寸彩色TFT显示屏, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形。 |  |
| 3 | 具备手动除颤、心电监护。 |  |
| 4 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  |
| 5 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分10档以上。 |  |
| 6 | 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 |  |
| 7 | 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 |  |
| 8 | 可支持200J除颤≥100次。 |  |
| 9 | 无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护。 |  |
| 10 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |  |
| 三 | 单台配置要求 |  |
| 1 | 主机 1台 |  |
| 2 | 心电导联线 1套 |  |
| 3 | 除颤电极板（成人儿童） 1副 |  |
| 4 | 除颤电池 1块 |  |

CJZ-14.监护仪

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 品目一 | 监护仪（呼末）：2台(预算：10万元，限价：10万元） |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 满足手术病人的生命体征监测 |  |
| 2 | 技术要求 |  |
| 2.1 | ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥10通道波形显示。 |  |
| 2.2 | 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 |  |
| 2.3 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和呼末二氧化碳参数监测。 |  |
| 2.4 | 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s等。 |  |
| 2.5 | 提供手动，自动，连续和序列等≥4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。 |  |
| 2.6 | 在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺。 |  |
| 2.7 | NIBP成人病人类型收缩压测量：20～300mmHg。 |  |
| 2.8 | 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，支持48小时全息波形的存储与回顾功能 |  |
| 2.9 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |  |
| 3. | 单台配置要求 |  |
| 3.1 | 监护仪主机 1台 |  |
| 3.2 | 心电附件 1套 |  |
| 3.3 | 血氧附件 1套 |  |
| 3.4 | 血压附件 1套 |  |
| 3.5 | 呼末二氧化碳模块及附件 1套 |  |
| 3.6 | 锂电池 1块 |  |
| 品目二 | 监护仪：5台(预算：10万元，限价：10万元） |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 满足手术病人的生命体征监测 |  |
| 2 | 技术要求 |  |
| 2.1 | ≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥800*600像素，8通道波形显示。 |  |
| 2.2 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 |  |
| 2.3 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |  |
| 2.4 | 支持24种心律失常分析,包括房颤分析。 |  |
| 2.5 | 提供手动，间隔，连续，序列等≥4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。 |  |
| 2.6 | 无创血压成人测量范围：收缩压20~300mmHg。 |  |
| 2.7 | 支持120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 |  |
| 2.8 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |  |
| 3 | 单台配置要求 |  |
| 3.1 | 监护仪主机 1台 |  |
| 3.2 | 心电附件 1套 |  |
| 3.3 | 血氧附件 2套 |  |
| 3.4 | 血压附件 1套 |  |
| 3.5 | 锂电池 1块 |  |

CJZ-15.麻醉机

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 品目一 | 麻醉机（1）：2台(预算：30万元，限价：30万元） |  |
| 1. | 适用范围：用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。 |  |
| 2. | 技术要求 |  |
| 2.1 | 彩色触摸屏≥12英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图 |  |
| 2.2 | 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形） |  |
| 2.3 | 标配后备电池，后备电池使用时间≥90分钟 |  |
| 2.4 | 标配至少一个挥发罐，具备压力、流速和温度补偿，可选双麻醉罐位，支持地氟醚麻醉罐 |  |
| 2.5 | 具备氧气，空气电子流量计。 |  |
| 2.6 | 标配回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 |  |
| 2.7 | 配备重复性二氧化碳吸收罐 |  |
| 2.8 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式 |  |
| 2.9 | 最大呼吸频率：100次/分钟 |  |
| 2.10 | 吸呼比：4:1到1:8 |  |
| 2.11 | 内置3个或以上槽位插件槽，可选配插件：AG麻醉气体模块，并可直接支持热插拔，可在麻醉机和麻醉监护仪上交换使用，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求，提供图片或相关截图证明（注明在投标文件的具体页码） |  |
| 3. | 单套配置要求 |  |
| 3.1 | 麻醉机主机 1台 |  |
| 3.2 | 挥发罐 1个 |  |
| 3.3 | 呼吸回路1套 |  |
| 3.4 | 二氧化碳吸收罐1个 |  |
| 3.5 | 后备电池1块 |  |
| 品目二 | 麻醉机（2）：1台(预算：7万元，限价：7万元） |  |
| 1. | 适用范围：用于对成人、儿童和婴幼儿的吸入麻醉及呼吸管理。 |  |
| 2. | 技术要求 |  |
| 2.1 | 支持≥7寸的彩色屏幕，双管机械流量计，并具有备用锂电池，支持90分钟以上的工作时间 |  |
| 2.2 | 配备一节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟； |  |
| 2.3 | 标配一个原厂同品牌挥发罐，通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿，可选双麻醉罐位 |  |
| 2.4 | 首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml |  |
| 2.5 | 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路部件可以耐受高温高压消毒以避免院内交叉感染 |  |
| 2.6 | 配备重复性二氧化碳吸收罐 |  |
| 2.7 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV |  |
| 2.8 | 最大潮气量设置范围：1500ml |  |
| 2.9 | 支持动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。 |  |
| 2.10 | 配备2个抽屉； |  |
| 3. | 单台配置要求 |  |
| 3.1 | 麻醉机主机 1台 |  |
| 3.2 | 挥发罐 1个 |  |
| 3.3 | 呼吸回路 1套 |  |
| 3.4 | 二氧化碳吸收罐 1个 |  |
| 3.5 | 后备电池 1块 |  |

CJZ-16.吊塔(预算：16万元，限价：16万元，数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用于设备悬挂和集中管理。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。 |  |
| 2.2 | 吊塔终端箱承重120kg时，终端箱倾斜角度应≤0.7°。 |  |
| 2.3 | 悬臂、终端箱转动范围≥340°，且具有良好的限位系统； |  |
| 2.4 | 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 |  |
| 2.5 | 托盘具有稳定的承载性能，工作承重≥50kg，表面无螺钉； |  |
| 2.6 | 抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能；抽屉内部可进行分隔管理，同时具备标识功能；抽屉吸合后，具备防压线功能。 |  |
| 2.7 | 具备轴承承载≥10万次证明； |  |
| 2.8 | 所有气管为原装进口医用气体管路。 |  |
| 2.9 | 吊塔的医用气体管道系统应能承受标准气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象； |  |
| 2.10 | 吊塔具有线缆收纳功能，便于对设备的电源线、视频线、网线等进行收纳整理。 |  |
| 三 | 单台配置要求 |  |
| 3.1 | 吊塔 1台 |  |
| 3.2 | 气源终端：氧气终端 2个 空气终端 1个 二氧化碳终端 1个 负压终端2个 |  |
| 3.3 | 网口 2个 |  |
| 3.4 | 电源插座 8个 |  |
| 3.5 | 单臂悬挂系统 1套 |  |

CJZ-17.呼吸实验测试仪（C13+C14）(预算：10万元，限价：10万元，数量：1套）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 品目一 | 碳13测试仪 |  |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | 设备预热时间：≥30min |  |
| 2 | 设备工作原理：红外光谱法 |  |
| 3 | 检测通道数：≥10组通道 |  |
| 4 | 通道快选功能，一键式操作完成测量，全自动质控程序 |  |
| 5 | 操作控制方式：软件控制，通过用户电脑上的软件和专用人机界面进行操控 |  |
| 6 | 精确性：标准误差≤0.3‰ |  |
| 7 | 重复性：平均值≤±0.3‰ |  |
| 8 | 样本测量时间：测量一个病人的样本（包含底气样本和样气样本各一袋）的时间约在3分钟以内 |  |
| 9 | 检测浓度范围：CO2浓度：0.5%～6.0% |  |
| 10 | 所需样本体积：≥120mL/袋 |  |
| 11 | 开机自动检查 |  |
| 二 | 单台配置要求 |  |
| 1 | 主机 1台 |  |
| 品目二 | 碳14测试仪 |  |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | PC端软件工作站； |  |
| 2 | 14C 本底的计数率≤60CPM； |  |
| 3 | 仪器连续工作 48h 后，14C 探测效率的相对变化误差≤10%； |  |
| 4 | 仪器测得的源强与已知的源强的相对变化误差≤10%。 |  |
| 5 | 检测报告打印功能 |  |
| 6 | 检测提示音功能 |  |
| 7 | 设置系统参数功能 |  |
| 8 | 预热时间：≤30min |  |
| 二 | 单台配置要求 |  |
| 1 | 主机 1台 |  |
| 2 | 工作站 1套 |  |

CJZ-18.抢救车、转运床、诊查床、诊疗床

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 品目一 | 抢救车 12辆(预算：5.4万元，限价：5.4万元） |  |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | 材质：主体不锈钢喷塑或ABS高强度塑料，铝合金立柱支撑 |  |
| 2 | 柜体白色，抽屉红色 |  |
| 3 | 台面磨砂软玻璃垫子 |  |
| 4 | 上面4个抽屉放置药品,最下面1个抽屉大抽屉，方便放置大件的物品，里面配置活动隔板，可自由组合分格，底部铺有网格防滑垫。 |  |
| 5 | 车子右前方安装一次性锁装置。方便抢救时急用 |  |
| 6 | 后面安装四钩输液杆，除颤仪支架，心肺复苏板，电源插座等 |  |
| 7 | 左上方ABS材质置物盒，柜子下方安装2个方形免翻盖垃圾桶。 |  |
| 8 | 车体下面安装4个豪华静音万向轮，防卷发、静电、生锈等 |  |
| 二 | 单辆配置要求 |  |
| 1 | 抢救车主体 1辆 |  |
| 2 | 活动隔板 1套 |  |
| 3 | 一次性编码锁 100个 |  |
| 4 | 输液杆1个 |  |
| 5 | 除颤仪支架 1个 |  |
| 6 | 心肺复苏板 1个 |  |
| 7 | 电源插座 1个 |  |
| 8 | 置物盒1个 |  |
| 9 | 垃圾桶 2个 |  |
| 品目二 | 转运床（两片） 8张(预算：12万元，限价：12万元） |  |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | ABS可升降护栏，高低升降，头部上升，左右倾斜五大功能可通过踩踏脚踏实现 |  |
| 2 | 液压系统控制车体 |  |
| 3 | 中控刹车系统 |  |
| 4 | 床体配备氧气瓶架及锁紧开关 |  |
| 5 | 在床架的四个角分布盐水架孔位 |  |
| 6 | 氧气瓶放置于车体背部面板下面的氧气瓶架 |  |
| 二 | 单张配置要求 |  |
| 1 | 床体 1张 |  |
| 2 | 输液杆 1个 |  |
| 3 | 氧气瓶架 1个 |  |
| 4 | 护栏 2个 |  |
| 品目三 | 转运床（四片） 6张(预算：9万元，限价：9万元） |  |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | 内镜中心使用的四片式护栏转运床 |  |
| 2 | ABS可升降护栏，高低升降，头部上升，左右倾斜五大功能可通过踩踏脚踏实现 |  |
| 3 | 液压系统控制车体 |  |
| 4 | 中控刹车系统 |  |
| 5 | 床体配备氧气瓶架及锁紧开关 |  |
| 6 | 在床架的四个角分布盐水架孔位 |  |
| 7 | 氧气瓶放置于车体背部面板下面的氧气瓶架 |  |
| 二 | 单张配置要求 |  |
| 1 | 床体 1张 |  |
| 2 | 输液杆 1个 |  |
| 3 | 氧气瓶架 1个 |  |
| 4 | 护栏 4个 |  |
| 品目四 | 诊查床 10张(预算：4.5万元，限价：4.5万元） |  |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | 主体材质：可选择木质 |  |
| 2 | 床体下方带三门柜，床面高密度工程海绵上包优质皮 |  |
| 3 | 头部位置不带脸洞 |  |
| 4 | 颜色与尺寸：根据场地环境按院方要求定制 |  |
| 二 | 单张配置要求 |  |
| 1 | 床体 1张 |  |
| 品目五 | 诊疗床(带轮）3张(预算：0.9万元，限价：0.9万元） |  |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | 主体材质：不锈钢 |  |
| 2 | 床体下方带三门柜，床面高密度工程海绵上包优质皮 |  |
| 3 | 头部位置不带脸洞 |  |
| 4 | 床体下方带脚轮可移动 |  |
| 5 | 带轮高度在60~64cm |  |
| 二 | 单张配置要求 |  |
| 1 | 床体 1张 |  |
| 品目六 | 诊疗床（带圆洞） 3张(预算：0.36万元，限价：0.36万元） |  |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | 尺寸要求1900*600*650mm |  |
| 2 | 头部带圆洞 |  |
| 3 | 床面高密度工程海绵上包优质皮，颜色浅蓝色 |  |
| 4 | 床体不锈钢材质 |  |
| 二 | 单张配置要求 |  |
| 1 | 床体 1张 |  |
| 品目七 | 诊疗床（含床凳） 17张(预算：8.5万元，限价：8.5万元） |  |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | 主体材质：不锈钢 |  |
| 2 | 床体下方带三门柜，床面高密度工程海绵上包优质皮 |  |
| 3 | 床体下方前中部配备隐藏式拉篮供放置电针仪 |  |
| 4 | 头部需带脸洞；头部边缘有弧形切迹，病人俯趴额头更舒适 |  |
| 5 | 肩部位置向内侧凹进，病人俯趴时手臂可自然下垂 |  |
| 6 | 床体底部抬高，可塞进TDP灯脚轮 |  |
| 7 | 每床配1个同色系小床凳供患者家属休息 |  |
| 二 | 单张配置要求 |  |
| 1 | 床体 1张 |  |
| 2 | 隐藏式拉篮 1个 |  |
| 3 | 同色系床凳 1张 |  |

CJZ-19.电切镜(预算：15万元，限价：15万元，数量：1套）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产品用途：用于宫腔镜手术。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 宫腔电切镜 |  |
| 1.1 | 视向角12度，视场角≥80度，直径4mm，工作长度≥300mm |  |
| 1.2 | 蓝宝石镜面，防雾处理，镜体三管保护设计，可高温高压灭菌消毒 |  |
| 2 | 工作手件 |  |
| 2.1 | 被动式工作手件，带单触锁定机构，可轻松拆卸 |  |
| 3 | 灌流鞘管 |  |
| 3.1 | 连续冲洗灌流鞘，可旋转，可持续灌流 |  |
| 3.2 | 外径≥8mm，工作长度≥190mm |  |
| 3.3 | 高强度陶瓷尖端，不易破碎 |  |
| 3.4 | 前端有防堵塞孔设计，在困难条件下能保持视野清晰 |  |
| 4 | 专用多形电切环 |  |
| 4.1 | 具备电切环形状：环状、球状、针状、蘑菇头、纽扣型等 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 电切镜及其附件1 套，包括以下内容： |  |
| 1.1 | 4mm 12度镜子1根 |  |
| 1.2 | 消毒盒 1个 |  |

CJZ-20.高频电刀(预算：40万元，限价：40万元，数量：4台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于所有外科手术，能与膀胱镜、关节镜、腹腔镜、宫腔镜等配合使用，以提供电切、电凝的来源，具有单极切割、单极凝血的功能，为全科功能电刀，可满足临床各种手术的需求； |  |
| 1.2 | 输出功率≥300W |  |
| 1.3 | 在功率不变的情况下，根据不同组织阻抗自动调节电压输出 |  |
| 1.4 | 显示屏：按键式操作屏或液晶触摸屏 |  |
| 1.5 | 系统设置：维修记录，错误记录等功能 |  |
| 1.6 | 具备病人回路电极监控器系统，降低负极板烫伤风险：当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。 |  |
| 1.7 | 单极切割模式≥2种：纯切1-300W ，混切 1-200W |  |
| 1.8 | 喷凝功率1-120W |  |
| 1.9 | 工作状态存储≥9种 |  |
| 1.10 | 手术医生使用普通电刀笔具备手控刀笔遥控功率大小调节功能(PC)无需巡回护士调节功率； |  |
| 二 | 单台配置要求 |  |
| 2.1 | 电刀主机 1台 |  |
| 2.2 | 电刀笔 5把 |  |
| 2.3 | 负极板 5片 |  |
| 2.4 | 单极脚踏 2个 |  |
| 2.5 | 台车1辆 |  |

CJZ-21.连续性血液透析治疗机(预算：25万元，限价：25万元，数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用于重症监护病房和血透室及其它需要体外循环血液净化的治疗。 |  |
| 2 | 功能 |  |
| 2.1 | 主机1台，治疗模式包含：连续静脉－静脉血液滤过（CVVH）、连续静脉－静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉－静脉血液透析滤过（CVVHDF） |  |
| 3 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 设备泵数量≥5个，需具备血泵、废液泵（滤液泵）、透析液泵、肝素泵、枸橼酸泵等 |  |
| 3.2 | 电子秤：≥3个电子秤,有透析液称，置换液称和废液称，每个电子秤最大承重需要达到≥10KG |  |
| 3.3 | 加温系统：内置一体化，有≥1个液体加温器。 |  |
| 4 | 治疗设定参数 |  |
| 4.1 | 最大血液流量：≥450min/min±10% |  |
| 4.2 | 最大置换液泵流量：≥4500ml/h |  |
| 4.3 | 最大透析液泵流量：≥4500ml/h |  |
| 4.4 | 最大滤出液泵流量：≥10800ml/h |  |
| 5 | 压力监测参数： |  |
| 5.1 | 精确度为读数的±10% |  |
| 5.2 | 动脉流入管路压力：≥-250~+300mmHg |  |
| 5.3 | 静脉回流管路压力：≥-50~+350mmHg |  |
| 6 | 报警：安全报警监测系统要求 |  |
| 6.1 | 有空气监测安全报警系统 |  |
| 6.2 | 有漏血监测安全报警系统 |  |
| 6.3 | 有压力限值监测安全报警系统 |  |
| 6.4 | 有液体平衡监测安全报警系统 |  |
| 6.5 | 有过高的跨膜压监测预估及滤器中凝血监测预估报警系统 |  |
| 7 | 标配内置后备电池：停电后能维持体外循环≥15分钟，保证及时回血及患者的转运。 |  |
| 8 | 具有回血暂停和不回血暂停功能 |  |
| 9 | 单台配置要求 |  |
| 9.1 | 主机 1台 |  |
| 9.2 | 血泵、废液泵（滤液泵）、透析液泵、肝素泵 、枸橼酸泵各1个 |  |
| 9.3 | 蓄电池 1块 |  |

CJZ-22.血液透析机(预算：15万元，限价：15万元，数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | 具有血液透析、超滤功能 |  |
| 2 | ≥12英寸液晶触摸屏，中文操作界面 |  |
| 3 | 可视化图表，实时观察各种参数变化曲线 |  |
| 4 | 预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液 |  |
| 5 | 透析液配制反馈控制系统 |  |
| 6 | 具备透析质量监测系统，可评价透析治疗的充分性 |  |
| 7 | 红、黄、绿三级警示灯 |  |
| 8 | 内置后备电源，停电后可维持血液回路工作30分钟以上 |  |
| 9 | 可使用20mL、30 mL注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线 |  |
| 10 | 引导式操作界面 |  |
| 11 | 置换液自动充管 |  |
| 12 | 动脉压监测范围: ≥-100mmHg～400mmHg，精度：±5mmHg |  |
| 13 | 静脉压监测范围: ≥ -180mmHg～300mmHg，精度: ±5mmHg |  |
| 14 | 跨膜压监测范围: ≥ -100mmHg～400mmHg，精度: ±5mmHg |  |
| 15 | 透析液流量：100mL/min～800mL/min |  |
| 16 | 透析液温度范围：33℃～40℃ |  |
| 17 | 透析液电导率: 9mS/cm～16mS/cm |  |
| 18 | 具备气泡检测器、漏血监测功能 |  |
| 二 | 单台配置要求 |  |
| 1 | 主机 1台 |  |

CJZ-23.血压测量工作站(预算：18.8万元，限价：18.8万元，数量：4套）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | 用 途：用于血压测量信息及个人信息的采集与传输，并提供血压测量信息管理系统软件著作权 |  |
| 2 | 功能模块：包含刷卡登录模块及仪器测量模块。支持身份证、社保卡、二维码等多种读卡方式，支持测量数据信息自动上传至医院HIS系统。供应商须配合医院信息科和相关软件厂商完成以上要求。包含系统软件、工作站、医用全自动电子血压计。 |  |
| 3 | 测量完成，自动读取就诊者测量的收缩压、舒张压、心率 |  |
| 4 | 接口完成后，可自动把就诊者的血压数据自动导入医院医生工作站HIS系统 |  |
| 5 | 工作站整体一体化设计，配置万向轮，便于移动和管理，内置读卡器，支持社保卡读卡信息；内置扫码器，支持条码、二维码读取 |  |
| 6 | PC模块：CPU 四核1.9G；内存 8G 支持DDR3；固态硬盘 SSD 64G |  |
| 7 | 血压测量模块 |  |
| 7.1 | 测量方法：示波法 |  |
| 7.2 | 显示方式：数字式LCD显示 |  |
| 7.3 | 压力显示范围：0-300mmHg，测量范围：血压：40-260mmHg 脉搏数：40-180次/分 |  |
| 7.4 | 测量位置：左右臂均可测量，臂筒角度可调节 |  |
| 7.5 | 精确度：血压:±3mmHg 脉搏:读取数值的±2%或±2次/分（取最大值） |  |
| 7.6 | 手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导 |  |
| 7.7 | 有电子肘部位置传感器，测量姿势正确提示功能，确保测量者的姿势正确 |  |
| 7.8 | 臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。提供原厂彩页或说明书证明。 |  |
| 7.9 | 平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法） |  |
| 7.10 | 二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来 |  |
| 7.11 | 打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 |  |
| 7.12 | ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器 |  |
| 7.13 | 通信数据输出：USB数据传输 |  |
| 7.14 | 后续可兼容身高体重测量功能 |  |
| 二 | 单套配置要求 |  |
| 1 | 专用台车 1个 |  |
| 2 | 台式血压计 1个 |  |
| 3 | 电脑工作站 1个 |  |
| 4 | 血压信息管理系统 1套 |  |
| 5 | 扫码器 1个 |  |
| 6 | 社保卡识别模块 1个 |  |
| 7 | His接口费 |  |

CJZ-24.便携式超声诊断仪(掌超）(预算：10万元，限价：10万元，数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | 无线探头设计 |  |
| 2 | 无线连接Android™或iOS®移动设备 |  |
| 3 | 防水防尘等级≥IP67 |  |
| 4 | 支持手动放大图像 |  |
| 5 | 可配置探头按钮功能（冻结或存储） |  |
| 6 | 提供电池剩余电量显示 |  |
| 7 | 独立显示器任选，智能平板或电脑等 |  |
| 8 | 最大工作频率≥9M |  |
| 二 | 单台配置要求 |  |
| 1 | 智能平板或电脑 1台 |  |
| 2 | 无线探头 1个 |  |
| 3 | 探头充电器 1个 |  |

- 三.商务要求

- 1. 质保期：整机保修≥2年

- 2. 交货时间，交货地点：自合同签订之日起一个月送至指定地点

- 3. 运行成本，维修成本：投标人应在投标文件中提供常用配件、消耗品或易耗品价格清单。承诺设备使用期内常用配件及消耗品的供应价，不得高于配件及消耗品报价清单的价格。

- 4. 售后服务方案：投标人应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

- 5. 一次性耗材：投标设备如有一次性专用耗材，投标时提供设备配套使用耗材两定平台挂网产品（不含自行采购类型）。列明专用耗材价格、型号、注册证号等信息，耗材价格作为重要参考依据，无耗材报价的默认为该设备无需耗材。