## Sheet1
CJZ-06.床边下肢功率车(预算：10万元，限价：10万元，数量：2台）
序号 | 招标要求 | 响应情况 | 偏离情况
一 | 总体要求
1.1 | 适用于对患者进行床边下肢主被动训练
二 | 技术要求
2.1 | 床旁设计，用于卧床患者下肢的运动康复训练，四轮移动，便捷操作固定与开启；
2.2 | 采用≥7英寸彩色液晶显示，触摸操作和轻触键操作；
2.3 | 训练模式≥2种，至少包含主动、被动；
2.4 | 阻力设定范围：≥（0-20）Nm,档间距1Nm,允许误差≤±1Nm；
2.5 | 被动速度调节范围：≥（5-60）rmp,步距1rmp,允许误差≤±10%；
2.6 | 训练时间：≥（1～99）min,步进可调，步距1min，允许误差≤±10%；
2.7 | 痉挛探测：具有智能痉挛探测、缓解痉挛的功能。
三 | 单台配置要求
3.1 | 主机 1台
3.2 | 脚踏板 1双
3.3 | 护腿支架 1件
3.4 | 显示屏 1个
3.5 | 护脚套 1双
四 | 商务要求
1 | 质保期：整机保修≥2年
2 | 交货时间，交货地点：自合同签订之日起一个月送至指定地点
3 | 运行成本，维修成本：投标人应在投标文件中提供常用配件、消耗品或易耗品价格清单。承诺设备使用期内常用配件及消耗品的供应价，不得高于配件及消耗品报价清单的价格。
4 | 售后服务方案：投标人应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。