## Sheet1
CJZ-17.呼吸实验测试仪（C13+C14）(预算：10万元，限价：10万元，数量：1套）
序号 | 招标要求 | 响应情况 | 偏离情况
品目一 | 碳13测试仪
一 | 技术要求
1 | 设备预热时间：≥30min
2 | 设备工作原理：红外光谱法
3 | 检测通道数：≥10组通道
4 | 通道快选功能，一键式操作完成测量，全自动质控程序
5 | 操作控制方式：软件控制，通过用户电脑上的软件和专用人机界面进行操控
6 | 精确性：标准误差≤0.3‰
7 | 重复性：平均值≤±0.3‰
8 | 样本测量时间：测量一个病人的样本（包含底气样本和样气样本各一袋）的时间约在3分钟以内
9 | 检测浓度范围：CO2浓度：0.5%～6.0%
10 | 所需样本体积：≥120mL/袋
11 | 开机自动检查
二 | 单台配置要求
1 | 主机 1台
品目二 | 碳14测试仪
一 | 技术要求
1 | PC端软件工作站；
2 | 14C 本底的计数率≤60CPM；
3 | 仪器连续工作 48h 后，14C 探测效率的相对变化误差≤10%；
4 | 仪器测得的源强与已知的源强的相对变化误差≤10%。
5 | 检测报告打印功能
6 | 检测提示音功能
7 | 设置系统参数功能
8 | 预热时间：≤30min
二 | 单台配置要求
1 | 主机 1台
2 | 工作站 1套
三 | 商务要求
1 | 质保期：整机保修≥2年
2 | 交货时间，交货地点：自合同签订之日起一个月送至指定地点
3 | 运行成本，维修成本：投标人应在投标文件中提供常用配件、消耗品或易耗品价格清单。承诺设备使用期内常用配件及消耗品的供应价，不得高于配件及消耗品报价清单的价格。
4 | 售后服务方案：投标人应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。