## HC-SYQ
4、技术参数响应表
技术参数响应表
项目编号：ZC-HC-202601-001
项目名称：医用耗材采购
标项序号：HC-SYQ
标项名称：输液器
耗材序号 | 产品描述及要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明
SYQ-01 | 1、静脉针规格：0.7mm
SYQ-01 | 2、避光度在290-450nm
SYQ-01 | 3、不含DEHP
SYQ-01 | 4、导管结构为双层，内层接触药液层为聚氨酯（TPU）材质，外层为避光层，不接触药液
SYQ-01 | 5、用于输注卡铂、顺铂、硫辛酸、两性霉素B、奥沙利铂、伊立替康等药物
SYQ-01 | 6、符合YY 0286.3-2017标准
SYQ-01 | 7、具有三类医疗器械注册证
SYQ-02 | 1、过滤孔径：0.2µm或0.22µm
SYQ-02 | 2、非pvc，
SYQ-02 | 3、不含DEHP
SYQ-02 | 4、带针0.7mm，进气式
SYQ-02 | 5、符合YY 0286.1-2019标准
SYQ-02 | 6、具有三类医疗器械注册证
备注：请对应附件1-医用耗材采购需求的“产品描述及要求”逐条响应，并附相关证明文件。