[bookmark: _GoBack]全自动尿液分析仪及配套耗材商务技术要求
	标项号
	需求科室
	设备
	配套耗材

	
	
	产品名称
（或同类产品）
	单位
	数量
	预算
金额
（万元）
	检验项目名称
	单位
	年测试量
	年预算
金额
（万元）

	2026QJZ-12
	检验科
	全自动尿液分析仪
	台
	1
	25
	尿常规
	人份
	64862.4
	38.92


一、技术参数
	序号
	招标要求

	一
	技术要求

	（一）
	尿液有形成分分析模块

	1
	检测原理：显微镜数字成像+图像处理

	2
	检验项目：1、理学：可自动检测电导率、渗透压，可接收和输入颜色、浊度、比重等。2、干化学：可与尿液干化学分析仪器联机检测或为一体机，接收并报告干化学测试结果。3.形态学：对尿中所有有形成分标准化分类及定量计数；红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印分析所得的曲线图和散点图。

	3
	核心技术：

	
	1、阴性过筛技术：低倍镜下对标本进行全视野扫描，判定尿液标本的阴阳性，进行快速阴性过筛，提高检测效率。

	
	2、定位跟踪技术：模拟人工镜检，低倍镜下对大目标（上皮细胞、管型等）分类计数，对小目标（红细胞、白细胞、结晶等）定位，转高倍镜后，对定位小目标自动跟踪放大，对细微结构进行鉴别分类。

	4
	标本取样：可支持“一次性使用尿液采集器”进行样本采集，避免开盖产生气溶胶造成的人员感染，保证生物安全性。

	5
	标本处理：支持非离心、离心或稀释的尿液样本进行直接上机检测，系统根据标本类型出具结果。

	6
	开机自检：仪器开机自检，可识别并报告运行错误。

	7
	急诊功能：独立急诊位，优先检测急诊标本。

	8
	送样装置：轨道式送样，可批量处理（一次加载）60个样本。

	9
	条码扫描功能：可支持条码仪扫描，自动读取试管上的条形码，并保存到数据库。

	10
	审核功能：同时提供“全视野图和分割图”两种审核模式。

	11
	结果识别：基于海量数据库不断训练，细胞自动识别准确率高于95%。

	12
	报告方式：可选择国际通用定量单位报告或半定量、定性方式报告，提供实景图及红细胞形态学分析图，图文并茂。

	13
	细胞图库：具备典型细胞图库，指导检验人员审核与发放检验报告。

	14
	数据存储量：≥50万个

	★15
	正常人群参考值：具备由多家权威医院通过大量实验及统计分析发布的正常人群参考值，判别标本阴阳性有据可依，保证结果的准确性。（提供相关证明佐证）

	16
	检测速度：≥200个/h，并发出综合报告。

	★17
	试剂耗材：均采用原厂生产试剂耗材。试剂种类≤3种，除清洗液、缓冲液、试纸条外无需特殊液体试剂（如：染液、鞘液、定焦液、一次性计数板等）参与（提供相关证明佐证）

	（二）
	尿液干化学分析模块

	1
	检测原理：光电比色法；

	2
	检测项目项目：潜血（BLD）、白细胞（LEU）、比重（SG）、pH、葡萄糖（GLU）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、酮体（KET）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（mALB）、肌酐（CR）、钙离子（Ca），可报告尿微量白蛋白/肌酐（ACR）

	3
	适用试纸条类型：11、12、14项

	4
	标本处理：标本直接上机检测。

	5
	开机自检：仪器开机自检，可识别并报告运行错误。

	6
	急诊功能：独立急诊位，优先检测急诊标本。

	7
	试纸仓容量：≥300根，有防止尿条氧化装置。

	8
	质控功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的阴、阳性质控品，具有质控定值录入、质控测定和质控查询统计功能。

	9
	结果判读：光电比色，通过颜色与反射率值确定并输出定性（或半定量）的结果。

	★10
	结果溯源：可提供反应后的试纸条图像，方便人工审核和溯源。（提供相关证明佐证）

	序号
	配置要求

	1
	主机（干化学与有形成分联机或一体机） 1台

	2
	工作站 1个

	3
	负责与医院检验系统连接



商务要求
1. 质保期
1.1.▲设备验收合格后，整机免费原厂保修5年。
1.2.质保期内因设备本身缺陷造成各种故障的，由投标人免费提供技术服务和维修。
2. 售后服务
2.1.在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后的响应时间应小于1小时，并在48小时内派维修人员到达采购人现场实施维修（包括节假日）。如需更换零配件，中标人需在72小时内将零配件送至维修现场。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。
2.2.投标人应在投标文件中提供常用配件、消耗品或易耗品价格清单。
2.3.投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况。免费质保期外，只收取配件或易损件优惠费用，且先维修后付款。投标设备的制造商或全国总代理应承诺，免费质保期过后，投标设备每年整机保修费用不高于整机价格的8%，并单独报价（不含在投标总价中）。承诺设备使用期内采购，不高于此价格。投标时出具承诺书。（投标文件中详细说明买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。
2.4.投标人应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。
3. 技术支持
3.1中标人应及时免费提供合同货物的技术支持服务、软件的升级，免费提供合同货物新功能和临床应用有关的资料。
4. 培训
4.1.投标人应对采购人的维修工程师提供专业培训，培训内容包括系统原理，各部件功能及原理，定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障进行维修。
4.2.投标人应对采购人的操作人员进行操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，使其能对设备进行熟练的操作。
4.3.上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。
5. 安装调试
5.1.安装地点：浙江中医药大学附属第二医院指定地点。
5.2.安装完成时间：投标人在投标文件中写明正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。
5.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
5.4.安装过程中发生的费用由投标人负责。
5.5.投标人应在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求，提供其安装、调试过程中采购人需配合的内容。
5.6.随机资料：提供用户操作手册、维修手册。
6. 验收
6.1.中标人应提供符合招标文件和合同要求、采购人需求的设备及提供该设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，采购人有权解除合同，并且中标人按照合同约定赔偿由此给采购人造成的损失并承担对应的违约责任。
6.2.验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由投标人承担，含在投标总价中。
7. 交货
7.1.交货期：合同签订之日起2个月内交付。
7.2.交货地点：浙江中医药大学附属第二医院指定地点。
7.3进口品牌（如有）提供生产日期一年之内的产品；国产品牌提供生产日期六个月内的产品。
8. 报价方式
8.1.所有投标价格为送货到采购人指定地点的含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。
9. ▲一次性耗材：投标设备如有一次性专用耗材，投标时提供设备配套使用耗材两定平台挂网产品（不含自行采购类型）。列明专用耗材价格、型号、注册证号等信息，耗材价格作为重要参考依据，无耗材报价的默认为该设备无需耗材。

